| 文档编号 |  |
| --- | --- |
| 版本号 | V0.0.1 |
| 归档部门 |  |

测试流程

【R101】

李 阳

二〇一〇年七月）

1.准备材料

硬件：

- R101硬件材料

- jlink下载器

- 连接线

- 5V电源

- USB转485模块

- 电脑

软件：

R101 hex程序（版本见生产随行单）

JFlash.exe下载软件

JLinkRTTView.exe查看日志软件

R101_配置工具.exe

2.R101生产过程所用名词

图1.R101结构说明

|  | 采集板 |
| --- | --- |
|  | 核心板 |
|  | 通讯板 |
|  | 接头 |

3.装配前

在装配焊接前，对所有“核心板”进行程序烧录。

3.1流程

- 打开电脑，连接上jlink下载器

- 准备烧录所需软件和核心板

图2.软件

图3.核心板

- 打开“JFlash.exe”，选择“MK24FN256.jflash”，点击“Start J-Flash”（若下拉箭头无“MK24FN256.jflash”，联系技术人员即可）

图5. Jflash

图6.打开之后的显示界面

- 将XXXX.hex文件直接用鼠标拖动至“jflash”中。

- 将jlink与核心板连接，注意线序要一一对应！

图7.连接jlink与核心板

- 在jflash界面，进行芯片擦除操作，按键盘“F4”。出现如图提示表示擦除成功。点击确定，若出现其他提示，请确认连接线是否连接，jlink是否插入电脑等。多次尝试无效，则贴上标签，标注“无法擦除”，换下一片。

图8.擦除成功

- 在jflash界面，进行程序下载操作，按键盘“F7”。出现如图提示表示下载成功。点击确定，若出现其他提示，请确认连接线是否连接，jlink是否插入电脑等。多次尝试无效，则贴上标签，标注“无法下载”，换下一片。

图9.下载成功

- 在jflash界面，运行程序（退出下载），按“F9”即可。

图10.目标应用开始运行

- 至此下载完成。一下步骤是查看当前程序有没有运行，应为有时候晶振等外围器件损坏会导致程序可以下载，但是不运行的情况。

- 保持jlink与核心板的连接。

- 打开“J-Link RTTViewer.exe”，选择“MK24FN256XXX12”，点击“OK”

图11.RTT界面

- 若程序运行，在All Terminals界面下，会出现运行日志

图12 运行日志

- “F3”是断开连接，“F2”是重新连接

3.2 注意事项

1．Jlink与核心板连接正确，一一对应。

2，程序版本与当前硬件版本对应。

4. 装配后

图13 装配后激光打点焊接

装配后需进行测试，先激光进行打点焊接。

4.1流程

1.准备一根R101专用的测试线。

2.先将测试线，插入电脑，确认COM口

图14 确认COM口

3.打开“R101_配置工具”，选择对应的COM口，点击Open。

图15 打开端口

4.将R101插上。在“从机地址”填入默认地址“1”，点击按钮Check。会提示连接是否成功。

图16 点击Check

图17 显示一些信息

5.记录SN码

6.查看数据，点击“showValue”

图18 数据展示

7. 将R101放入9.8m/s2的振动台进行校准。待数值稳定，点击自动校准，查看数据是否校对成功，成功后，点击“刷新”，查看当前灵敏度，并记录。

8.校准3轴后，进行下一个，重复4~7步骤。